福建省级机关医院

双通道注射泵和输液泵采购项目采购文件

 福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。
一、采购项目概况和范围
1、项目名称：双通道注射泵和输液泵采购项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-SBK2025-15-01；
3、采购范围和内容：详见本项目内容及主要技术参数及要求；
4、本项目预算金额： 56000.00元；
5、交货时间：合同签订后30天内交货；
6、服务（货物）一览表：
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	单价限价（元）
	品目号预算（元）
	合同包预算（元）
	供货地点

	1
	1-1
	双通道注射泵
	12
	4000.00
	48000.00
	56000.00
	福建省级机关医院

	
	1-2
	输液泵
	2
	4000.00
	8000.00
	
	

	注：（1）本项目预算价人民币56000.00元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如货物及运输、安装、调试、检验、质保、培训、与医院系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。
（2）成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。（若有）


 8.本项目采用最低价成交法，价格扣除的规则如下：
	 项目
	 适用对象
	 比例
	 描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	制造商为小型、微型企业
	15.00%
	1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。


采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

（一）双通道注射泵

1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关；
2.注射精度≤±2%，机械精度0.5%；
3.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h；快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

4.至少包含：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量4种累积量；
5.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等；

6.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推；
7.至少包含：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式8种注射模式；
8.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等输注；
9.≥3.5英寸彩色触摸显示屏；
10.支持药物库，可储存≥5000种药物信息；
11.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

12.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg；
13.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；
14.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；
15.信息储存：可存储≥5000条的历史记录；
16.电池连续工作时间≥6.5小时；
17.防异物及进液等级≥IP44；
18.整机重量≤2.8kg；
19.整机使用期限≥10年；
20.单台配置清单：主机1台、固定夹1个、台车1个。
（二）输液泵

1.支持输血、输肠内营养液等功能；
2.输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h；快推速度范围：0.1-2000ml/h；
3.至少包含：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量4种累积量；
4.至少包含：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式8种输液模式；
5.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等输注；
6.≥3.5英寸彩色触摸显示屏；
7.支持药物库，可储存≥5000种药物信息；
8.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

9.阻塞压力报警档位至≥15档，最低档位可设置150mmHg；
10.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；
11.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；
12.具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警；
13.具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录；
14.防异物及进液等级≥IP44；
15.整机重量≤1.5kg；
16.整机使用期限≥10年；
17.单台配置清单：主机1台、固定夹1个、台车1个。
三、付款方式与条件
设备交货安装调试完毕，经采购人验收合格后，采购人收到成交人提供的合同总金额100%的正式全额发票后以转账方式支付。达到付款条件起14日内，采购人向成交人支付合同总金额的100.00%。

四、供应商资格要求及审查办法
1、资格要求：

1.1一般资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（7）本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。
1.2资格承诺函：

本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。(详见附件“响应文件格式”)

1.3特定资格要求：所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准，1、供应商为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则须提供《第一类医疗器械备案凭证》或医疗器械经营许可证；2、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内；3、所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。
2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。
3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

五、质量保证

（一）质保期: 质保期为伍年，质保期自验收合格签名之日起计算；软件终身免费升级，此项费用已包含在合同总金额中。
（二）质保期内，若采购方发现设备故障，供应商2小时内响应，24小时内到达现场，提供免费维修，48小时内排除故障。若一时无法修复故障的，供应商应无条件提供备用设备保证采购方正常工作。如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，供应商无条件更换同型号新机；因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。
（三）在质保期以后，供应商提供终身维修服务，出现质量问题时，供应商在2小时内电话响应，24小时内到达，48小时内排除故障，并保证以不高于在设备出产地的一般价格及时提供所需配件，但只能收取配件费，不收人工服务费等其他费用。
六、违约责任
（一）供应商逾期交货的（不可抗力除外），每逾期一天，偿付500元违约金；若供应商逾期达30天（含）以上的，采购方有权单方面解除合同并要求供应商支付中标总金额30%的违约金，供应商仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购方造成损失的，还应赔偿采购方所受的损失。
（二）供应商未能按合同约定的时间提供售后质保服务的，每逾期一天，供应商应向采购方支付500元违约金，若因此给采购方造成损失的，供应商还应赔偿采购方所受的损失。且采购方有权寻找第三方提供服务，所需费用采购方有权向供应商追偿。
（三）供应商提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购方规定的时间内予以整改，每逾期一天，供应商应向采购方支付500元违约金，若因此给采购方造成损失的，供应商还应赔偿采购方所受的损失。未在规定时间内整改完成的，采购方有权单方面解除合同并要求供应商支付中标总金额30%的违约金，供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。
（四）因供应商原因发生任何事故，所造成的所有人员伤亡、财产损失和责任均由供应商承担，与采购方无关。供应商除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购方有权保留更换供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。
（五）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购方有关安全管理办法执行外，采购方保留更换供应商的权利，给采购方造成的损失，还应承担赔偿责任。
（六）任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、差旅费等费用均有权要求违约方承担。

    （七）本项目不允许供应商以任何名义和理由进行分包、转包。如有发现，采购方有权单方终止合同，视为供应商违约，供应商还需另行支付相应的赔偿。
七、询价通知书的获取
1、本询价项目不采用电子招投标。
2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/
3、项目联系人：
采购单位联系人： 巫工

联系电话：0591-87837549 

八、答疑截止时间
供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。
九、响应文件的要求及递交
 （1）响应文件要求：
1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。
2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标处理。

（2）响应文件递交：
1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。
2）响应文件递交：
 响应文件应于 2025年11月10日10：30 之前提交到 福州市鼓屏路67号6号楼设备科，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。
十、开标评标时间地点
1、开标时间：2025年11月10 日 10：30 （北京时间）
2、评标时间：开标后即开始评标。
3、地点： 福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦会议室
十一、评标方法
1、评标标准
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。
评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：
①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。
注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。
 ②符合性审查
技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。
评议第二阶段报价标评议程序：
询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。
2、定标原则。
询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。
经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。
3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。
3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：
(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；
(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；
(4)一个供应商不止投一个标；
(5)供应商提交的是可选择的报价；
(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；
(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；
(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。
(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；
3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：
(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。
十二、合同条款内容及签订
1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州


